| Étudiant(e)s: | 1 : Thompson Colin | 2 : Seite Alexander |
| --- | --- | --- |

/ 21 pts =>

## Instructions pour votre compte rendu - Écrivez les réponses et insérez vos graphes et images dans ce document pour en faire votre compte-rendu en format Word - écrivez svp votre texte en bleu ! - Utilisez le format de fichier suivant pour le fichier Word du compte rendu et l’Excel des données mesurées : "MT251_TP1_NomEtudiant1_NomEtudiant2" - Veuillez rendre le rapport dans un délai de 2 semaines dans Moodle/Cyberlearn.

# Évaluation et caractérisation des performances statiques d'un inclinomètre basé sur un accéléromètre

# (Module d’accéléromètre type MS7000, Colibrys SA)

## But :

Le but de ce travail pratique est de développer des compétences pratiques liées au cours MT251 au moyen d’un travail de caractérisation d’un accéléromètre utilisé en inclinomètre ; soit permettant la mesure de l’inclinaison ou de l’angle par rapport à la verticale.

## Introduction :

Les capteurs MS7002 et MS7202 sont tous des capteurs d’accélération capacitifs identiques (à part les propriétés magnétiques du boîtier) conçus, produits et vendus par la société Colibrys SA - Groupe Safran ; https://safran-navigation-timing.com/solution/mems-accelerometers/ - à Yverdon-les-Bains. Ils ne sont plus disponibles et ont été remplacé par de nouvelles versions. Chaque module d’accélération contient une puce en silicium de haute sensibilité et possède une valeur marchande d’environ CHF 450.--. Leur résistance au choc est beaucoup plus faible que celle des accéléromètres piézoélectriques : de max. 10'000 g (0.2 ms - demi-période sinusoïdale). Il faut donc les manipuler avec soin pour ne pas les casser, vu qu’une chute de plus de 10 cm sur une surface dure peut atteindre facilement un choc équivalent. Les caractéristiques sont données sur la feuille de spécifications techniques ci-jointe ou téléchargeable sur Cyberlearn.

## Objectif :

L’objectif de ce travail est de démontrer si le capteur en votre possession pourrait être vendu comme accéléromètre ±1g sur la base de ses paramètres métrologiques principaux.

En utilisant un banc de mesure motorisé permettant de régler l’inclinaison de l’accéléromètre vis-à-vis de l’accélération terrestre sur 360° (c.à.d. ± 1g) et d’un instrument électronique de mesure et d’alimentation de National Instruments (USB 6002 ou USB 6008), il est possible de mesurer les performances statiques du module d’accéléromètre capacitif. Les paramètres d’intérêts du module accéléromètre, sont en partie décrits sur la feuille de spécification technique du produit, notamment :

- La caractéristique principale ou courbe d’étalonnage.

- La sensibilité statique en [V/g] ou [V/(m/s2)] à 0 [Hz].

- L’offset en [V] à accélération nulle.

- L’écart de linéarité en % de la pleine échelle.

- L’influence de la tension d’alimentation sur l’offset et la sensibilité.

## Instructions particulières : - Consultez la feuille de spécifications techniques avant le montage et l’utilisation. - En particulier veillez à ne jamais dépasser 5.0V de tension entre VSS (la masse) et VDD, cela grillerait le circuit de conditionnement du capteur !

NB : Écrivez votre compte-rendu en éditant ce document et en écrivant en couleur bleue !

## Tâches :

- Caractérisation de l’accéléromètre

#### 1.1 Prise en main du banc de mesure 	N° DU BANC DE MESURE :

Branchez les fils d’alimentation dans la sortie du boîtier USB 6002 ou 6008 (GND sur Gnd, Vdd sur AO0). Ensuite branchez le fil de sortie sur le même boîtier (Vout sur AI0).

Démarrez le projet LabVIEW « Manual » se trouvant sur le bureau de votre ordinateur en ouvrant le fichier « main.vi » du dossier correspondant.

Cherchez à comprendre son diagramme (CTRL+« E »). Demandez les informations sur le fonctionnement de « Assistant DAQ » au professeur ou à l’assistant.

Revenez au panneau de commande (« Front Panel »). Changez la valeur de Valim de 0.0V à 3.0V.

1.2 Mesures manuelles et réduction du bruit	[1 Pt]

Inclinez votre banc de mesure à 30° et relevez la valeur de Vout (sortie du capteur non-moyennée):

Valeur :    1.91 +/- 0.01

Évaluez la précision de cette mesure, i.e. le chiffre significatif derrière la virgule :

Il y en a 5 affichés par le programme, mais seul deux sont lisibles

Refaites la mesure ci-dessus en faisant une moyenne en prenant 5, 20, 100 et 500 mesures en indiquant ce chiffre dans le panneau sous « Nb. de mesure ». Indiquez les valeurs mesurées :

5 :         1,92142 Stabilisé : 0.01

20 :       1,91983 Stabilisé : 0.01

100 :     1,91969 Stabilisé  : 0.001

500 :     1,92031 Stabilisé  : 0.0001

Évaluez la précision de chaque mesure et commentez vos résultats :

Plus le nombre de mesures augmente plus nous obtenons une valeur stable. La précision ne change pas.

1.3 Équation théorique

En utilisant les spécifications techniques du fabricant, définissez l'équation caractéristique du capteur alimenté à 3.0V à 22°C :	[1 Pt]

1.4 Mesures et définition des caractéristiques de l’inclinomètre

1.4.1. Caractéristiques en fonction de l’angle. 	(5 Pts)

En utilisant le banc de test disponible, placez le capteur à l’angle 0° et faites une caractérisation du capteur sur 1 tour en mesurant tous les 10°. Utilisez dorénavant toujours 20 itérations pour chaque point de mesure. Reportez vos mesures dans un tableau Excel et donnez le graphe des résultats expérimentaux ci-dessous :	[1 Pt]

Commentez ce que vous observez ! Expliquez l’allure des résultats et la raison de ce comportement ! 	[1 Pt]

Une fonction périodique oscillant entre 1 et 2 V pour une période de 360 degrés.

La seule force résponsable de l’accélération est la gravité. L’accélération ne dépend donc que de la relation de g et de l’angle d’inclinaison. Soit a = g*sin(Ɵ)

À partir des résultats mesurés, extrayez les valeurs vous permettant de présenter la caractéristique (le comportement en mesure) de votre accéléromètre utilisé en inclinomètre sur ±50°.	[1 Pt]

Exprimez l’équation de cet inclinomètre

U(Ɵ) =  -0,0079 * Ɵ [°] + 2,1954 [V]  où inverse si plage prise à 270°+- 50°

[1 Pt]

Calculez son écart de linéarité exprimé en %PE : 	[1 Pt]

2,152 %PE

PE = 0,764 V

Écart max = 0,0164 V

1.4.2. Caractéristiques en fonction de g	(5 Pts)

Déterminez l’équation expérimentale du système en tant qu’inclinomètre pour un tour complet (Vout en fonction de g) en reportant vos mesures du point 1.4.1 dans un tableau Excel, en convertissant les angles en valeurs de g (expliquez comment vous faites la conversion !). Donnez le graphe des résultats expérimentaux et l’équation expérimentale ci-dessous : 	[2 Pts]

| sensi | offset |
| --- | --- |
| 0,497978108 | 1,500737078 |
| 0,003672349 | 0,0026316 |
| ss | soff |

Calculez l’écart de linéarité : 	[1 Pt]

Ecart max = 0,023994087

Calculez l’erreur d’hystérèse : 	[1 Pt]

Selon vos mesures, déterminez les angles pour lesquels cet inclinomètre présente la meilleure résolution et les angles pour lesquels il présente la meilleure sensibilité : 	[1 Pt]

- Mesures automatiques d’inclinaison

#### 2.1 Prise en main du banc de mesure

Fermez le projet LabVIEW « Manual »

Démarrez le projet LabVIEW « Auto » se trouvant sur le bureau de votre ordinateur en ouvrant le fichier « main.vi » du dossier correspondant.

Cherchez à comprendre son diagramme (CTRL+ « E »). Demandez les informations sur le fonctionnement de « Assistant DAQ » au professeur ou à l’assistant.

En utilisant la routine, prenez des mesures tous les 10° de 0° à 360° (Attention aux câbles pour qu’ils ne coincent pas) et faites un graphe de Vout en fonction de l’angle. Prenez le fichier Excel généré automatiquement pour traiter les mesures, préparez le graphe et sauvegardez-le sous un nouveau nom sur votre disque Z. Placez le graphique ci-dessous. 	[1 Pt]

2.2 Mesures d’accélération

Prenez les données mesurées ci-dessus et convertissez les angles en valeur de g. Refaite le graphe pour afficher Vout en fonction de g. Placez le graphique ci-dessous. 	[1 Pt]

| sensi | offset |
| --- | --- |
| 0,4981287 | 1,49952263 |
| 0,00354107 | 0,00253753 |
| ss | soff |

Calculez l’écart de linéarité de vos valeurs obtenues (Vout en fonction de g). Comparez votre résultat avec le résultat expérimental obtenus précédemment sous le point 1.4.2. 	[1 Pts]

Ecart max auto = 0,02177032

Ecart max manuel = 0,023994087

Ils sont relativement similaires, mais auto plus petit car automatisé donc moins d’erreur

2.3 Mesures d’accélération à valeurs d’accélération choisies en vue d’établir la courbe de caractérisation

À ce stade, vous allez chercher à fixer vous-mêmes les accélérations pour établir une courbe de caractérisation avec les points d’accélérations voulus. Calculez les angles nécessaires correspondants à un écart de 0.1 g pour les valeurs de -1.0 g à + 1.0 g (c.-à-d. -1.0 ; -0.9 ; -0.8 ; … ; 0.8 ; 0.9 ; 1.0).

Inscrivez ces valeurs dans l’interface de la routine LabVIEW et refaites la mesure. Ouvrez ensuite le fichier Excel généré, sauvegardez les mesures sous un autre nom. Refaites la même mesure que précédemment en modifiant la tension d’alimentation de l’accéléromètre de 3.0V à 2.5V, et de 3.0V à 5.0V. Faites un graphe présentant les caractéristiques principales affichant Vout en fonction de g aux tensions d’alimentation de l’accéléromètre à 2.5V, 3.0V et 5.0V et insérez le ci-dessous. 	[2 Pts]

Calculez l’écart de linéarité de vos valeurs obtenues (Vout en fonction de g) pour la caractéristique avec la tension d’alimentation à 3.0V. Comparez votre résultat avec le résultat expérimental obtenus précédemment sous le point 2.2. 	[1 Pt]

Comment faut-il modifier l’équation théorique de l’accéléromètre pour tenir compte de la variation de la tension d’alimentation de celui-ci ? (équation de la tension de sortie en fonction de Valim) 	[1 Pt]

- Discussion et conclusion

Commentez vos résultats de mesures ! Est-ce qu’il y a correspondance avec les spécifications techniques pour les paramètres testés ? Expliquez ! 	[1 Pt]

Le capteur peut-il alors être vendu comme accéléromètre ±1g ? (justifiez votre réponse !) 	[1 Pt]